| Hoogspanningsbehandeling Module Reparatie Test Set <TBD> Review report |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description: <TBD> Review report. | Document number | PHO-0387-A0-3-5 |
|  | Revision | 001 |
|  | Product number | 0387-A0/A1/A2/P0/P1 |
|  | Date released | 4-12-2017 |

|  | Name | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Author | Thomas Stegmeijer | 4-12-2017 |  |
| Reviewed |  |  |  |
| Approved |  |  |  |

No part of this document may be reproduced in any form or by any means, without the prior written permission of the respective owners. All trademarks are property of their respective owners.

# Review Description

Date:	05-09-2017

Reviewer:	Thomas Stegmeijer

Product:

- PHO-0387-A0

- PHO-0387-A1

- PHO-0387-A2

- PHO-0387-P0

- PHO-0387-P1

- PHO-0387-P0-2-0 HSB MRTS Hardware Specification Document (version 002)

Version:	See above

SVN:	Head revision 323

Description:	review done on SVN trunk

# Review Items

PHO-0387-P0-2-0 HSB MRTS Hardware Specification Document:

0 - HSB MRTS Kathode-MCP Schema + PCB:

- Debug UART geen TX RX switch tussen X17 en de uC. Op P1 zit het wel goed.

- De uC Interlock ingangen kunnen per ongeluk in software als uitgang gebruikt worden en dan de hardware matige safety measures omzeilen. Zet een diode in serie of een logisch poortje om dit te voorkomen.

- De DAC MAX5715AAUD+ heeft de status LTB gekregen, de MAX5715BAUD+ staat nog wel als active. Deze is 10ppm tempco ipv 3ppm lijkt me geen probleem aangezien je de spnnaing terugleest.

- D15 staat voor de zekering, en is dus niet beveiligt tegen brand.

- TCJB336M010R0070 is een polymer 1210 condensator maar je gebruikt een 1210 keramische footprint opzich kan dit maar je hebt nu geen polariteitsaanduiding.

- Geef LED D17 een duidelijke Pin1 markering en een kathode markering.

- Pull-down aan de SW_Interlock?

- De P1 print heeft pull-ups aan de HV_PRESENT signalen deze print heeft dat niet.

1 – HSB MRTS Anode-Tesla Schema + PCB:

- Zelfde punten als hierboven.

- HV0_Present en HV2_present hebben pull-ups maar HV1_present niet en 330 ohm is misschien wel erg laag.

- SS13FL footprint heeft op de P0 een extra kathode markering op de P1 niet.