Onderwerp: Voedingen HSB module reparatie test set					Versie: 2.1

Door: Geert van der Heide							Datum: 25-03-2016

Inhoud

1 Onderwerp	2

1.1 Situatie	2

1.2 Inhoud test set	2

1.3 Doel	2

2 Algemene eisen	3

2.1 Locatie	3

2.2 Inhoud	3

2.3 Voeding	3

2.4 Veiligheid	3

2.5 Bediening	3

2.6 Kalibratie	3

3 Behandeling methodes	4

3.1 Anode hoogspanningsbehandeling	4

3.2 kathode/MCP hoogspanningsbehandeling	6

3.3 Tesla behandeling	8

Bijlage 1	10

Bijlage 2	11

Bijlage 3	13

General Description	13

Technical Specification	14

### 1 Onderwerp

Als eerst wordt een korte omschrijving gegeven van het onderwerp en doel van deze specificatie.

#### 1.1 Situatie

Voor het repareren van de modules wordt gebruik gemaakt van een hoogspanningsbehandeling (HSB).

Voor de reparaties wordt een nieuwe opstelling gemaakt die mobiel en veilig moet zijn. Ook is er een wens om de slagingskans van de reparaties hoger te krijgen.

Om de behandelingen uit te voeren wordt er momenteel gebruik gemaakt van meetvoedingen en scrub voedingen. Deze voedingen zijn te groot en voldoen niet voor de reparaties.

#### 1.2 Inhoud test set

In de mobiele test set komen drie verschillende lades, die elk een andere reparatie uit voeren. De verschillende lades zijn:

- Anode behandeling

In deze lade wordt de anode behandelt

- Kathode/MCP behandeling

In deze lade kunnen de kathode en de MCP behandelt worden.

- Tesla behandeling

In deze lade worden modules gerepareerd met de Tesla gun (high voltage spark tester).

#### 1.3 Doel

In elke lade moet een hoogspanningsvoeding gemaakt worden. Deze voedingen moeten de grote voedingen vervangen die in de huidige situatie gebruikt worden. Ook moet de bediening die op de huidige voeding zit geïntegreerd worden in de voorkant van de lades.

### 2 Algemene eisen

Hier worden de eisen gegeven waar de test set als geheel aan moet voldoen.  De gehele test set betreft een 19 inch kast die 33 units hoog is.

#### 2.1 Locatie

Als de test set operationeel is staat deze altijd in de meetkamer. De omgeving situaties zijn dus gelijk aan die in de meetkamer. Temperatuur: 21°C +/- 2°C  /	luchtvochtigheid: 45% +/- 10%

#### 2.2 Inhoud

In de test set worden twee lades van 3U geplaatst, met één extra lade tot optie als spare.

Er komt een lade in waar de tesla behandeling in gedaan wordt. De omvang van deze lade is nog nader te bepalen.

#### 2.3 Voeding

In de test set is 230V AC aanwezig. De benodigde spanning voor de lades kan aangegeven worden. Het ontwerp van de voeding is hier niet afhankelijk van. De connector kan ander gespecificeerd worden, of in overleg met Photonis gekozen worden.

#### 2.4 Veiligheid

De complete test set moet voldoen aan de NEN3140 richtlijn. 
De metalen delen van de test set moeten geaard zijn.

De gehele test set moet ESD veilig zijn op de punten waar dit mogelijk is.

#### 2.5 Bediening

De bediening van de verschillende lades wordt per lade gedaan. Er komt dus op elke lade dus een bedieningspaneel. De enige bediening op de kast is een hoofdschakelaar.

#### 2.6 Kalibratie

Alle in te stellen waardes moeten kunnen worden gekalibreerd en gejusteerd. De afwijkingen die tolerant zijn staan aangegeven per onderdeel aangegeven.

### 3 Behandeling methodes

Elke behandeling methode wordt in een aparte lade geplaatst. Het is een wens om te zorgen dat de ontwerpen voor voedingen en bediening zo universeel mogelijk zijn. Bij verschillen kunnen dan bepaalde onderdelen wel of niet ingebouwd worden. Dit scheelt in de kosten en hier wordt het onderhoud makkelijker van. 
In de volgende hoofdstukken worden de eisen per lade bepaald. In één lade zitten drie rijen die los aan zijn te sturen. Per rij worden 3 modules aangesloten die niet los van elkaar aangestuurd kunnen worden.

Een eis die bij alle lades toegepast moet worden is een interlock systeem. Hiervoor moet de spanning aan de secundaire kant van de voeding gemeten worden. Als de spanning lager is dan 50 V word(en) de solenoid ingetrokken. 
Wanneer de lade uit wordt gezet moet eveneens een bleeder worden geactiveerd, om te zorgen dat de spanning snel daalt.

Ook moet er een indicatie zijn bij elke lade dat er wel of geen hoogspanning actief is.

#### 3.1 Anode hoogspanningsbehandeling

In de anode lade wordt de anode behandelt hieronder volgt een korte uitleg over de reparatiemethode

##### 3.1.1 Uitleg methode

Bij het repareren van de anode wordt er gezorgd voor een potentiaalverschil tussen de anode en de MCP in.

Er wordt maximaal 10 kV op de anode aangesloten.

De MCP in en uit zijn kortgesloten om overslag te voorkomen. Deze zijn beide op de aarde aangesloten.

Gedurende 8 uur moet een module gerepareerd worden.

In de onderstaande afbeelding is te zien hoe de module wordt aangesloten.

Figuur 1 aansluiting anode reparatie

##### 3.1.2 Voeding anode

Spanning			: 0 tot 10KV +/- 10% DC

I nominaal			: 9x10-7 A

Imax				: 20x10-7 A

Soft start			: 1 of 2 uur, nader definitief te bepalen

Shutdown time	 t		: 200ms +/- 10%

Minimale resolutie spanning	: 10V +/- 10%

Minimale resolutie tijden	: 1 min

Stroom per module, rij en lade is te zien in bijlage 1

##### 3.1.3 Bediening

Spanning: 3 standen

- Preset 1 : 8 kV

- Preset 2 : 10 kV

- Variabele :0 – 10 kV; voor operator

- Presets moeten bij te stellen zijn door TD

Timer			:set; 8 uur / 16 uur

Aan/uit			:complete lade aan of uit zetten

Safety			:optie tot aansturing safety switch

Start			:startknop voor starten van reparatie

Pauze/ continue	:reparatie pauzeren, bij vervolgen in 5 min naar laatste spanning

Reset			:reset timer, reparatie cyclus.

##### 3.1.4 Uitlezen

Spanning	:uitlezen anode spanning (xx,x kV)

Timer		:uitlezen resterende tijd reparatie (uu:mm)

Tijd		:indicatie welke reparatie duur actief is

Aan/uit		:indicatie dat lade actief is

Status lade	:indicatie dat reparatie loopt ( dat hoogspanning actief is)

##### 3.1.5 Dimensies

Zie bijlage 2 voor de beschikbare ruimte

#### 3.2 kathode/MCP hoogspanningsbehandeling

In de kathode/MCP lade kunnen zowel de kathode als de MCP behandelt worden. 
Bij behandeling van de kathode is er een potentiaal verschil tussen de kathode en de MCP in. 
Bij de MCP behandeling zit dit verschil tussen de MCP in en de MCP uit. 
Voor de eisen wordt de worst-case bekeken (MCP).

##### 3.2.1 Uitleg methode

De lade kent twee configuraties. Hieronder per behandeling hoe de modules worden aangesloten.

Kathode behandeling
Bij de kathode behandeling wordt er op de kathode een spanning van 600 V gezet. De MCP in en uit zijn kortgesloten aan ground om overslag te voorkomen. 
In de onderstaande afbeelding is aangegeven hoe de module aangesloten wordt.

Figuur 2 kathode behandeling

MCP behandeling
De behandeling van de MCP is bijna gelijk aan die van de kathode. hierbij staat de spanning op de kathode en de MCP in om te voorkomen dat er tussen deze twee een potentiaalverschil is. de MCP uit is aangesloten op de ground. Er wordt op de MCP in / kathode een spanning van 1850 V gezet.

Figuur 3 MCP behandeling

Beide behandeling vinden plaats in dezelfde lade, dus er moet geschakeld worden zoals in de afbeeldingen te zien is. 
Beide reparaties duren (in eerste instantie) allebei 8 of 16 uur.

##### 3.2.2 Voeding kathode/ MCP

Spanning			: 0 tot 2KV +/- 5% DC

I nominaal			: 4.5x10-4 A

Imax				: 1x10-3 A

Soft start			: 15 tot 30 min

Shutdown time	 t		: 200ms +/- 10%

Minimale resolutie spanning	: 10V +/- 10%

Minimale resolutie tijden	: 1 min

Stroom per module, rij en lade is te zien in bijlage 1

##### 3.2.3 Bediening

Behandeling: keuze tussen MCP of kathode behandeling

Spanning: 3 standen schakelaar

- Preset 1: 1800 V MCP / 600V Kathode

- Preset 2: 2000 V MCP / 800 V kathode

- Variabele: 0 – 2000 V MCP / 0 – 800 V kathode

- Presets moeten bij te stellen zijn door TD

Timer			:set; 8 uur / 16 uur

Aan/uit			:complete lade aan of uit zetten

Safety			:optie tot aansturing safety switch

Start			:startknop voor starten van reparatie

Pauze/ continue	:reparatie pauzeren, bij vervolgen in 5 min naar laatste spanning

Reset			:reset timer, reparatie cyclus.

##### 3.2.4 Uitlezen

Behandeling		:indicatie welke behandeling actief is

Spanning		:uitlezen spanning desbetreffende reparatie (X,xx kV)

Timer			:uitlezen resterende tijd reparatie (uu:mm)

Tijd			:indicatie welke reparatie duur actief is

Aan/uit			:indicatie dat lade actief is

Status lade		:indicatie dat reparatie loopt ( dat hoogspanning actief is)

##### 3.2.5 Dimensies

Zie bijlage 2 voor de beschikbare ruimte

#### 3.3 Tesla behandeling

In de tesla lade worden de modules met de tesla gun behandelt. Om te kijken of de reparatie gelukt is moet er een anodespanning aanwezig zijn. De voeding in deze lade kan hetzelfde zijn als bij de anode behandeling, alleen hier is een anode spanning van 6 kV nodig. Er kan enkel één module in deze lade geplaatst worden. Deze reparatie duurt net zo lang als de gun gebruikt wordt, hier is dus geen timer nodig.

##### 3.3.1 Uitleg methode

Bij de tesla behandeling wordt gebruikt gemaakt van een high voltage spark tester, ook wel tesla gun genoemd. Dit apparaat genereert 55 kV. Deze spanning geleid door de lucht naar de module. Om te zorgen dat er genoeg spanning op de module komt te staan mag er nagenoeg geen lek zijn.

Figuur 4 tesla gun

Figuur 5 Aansluiting Tesla behandeling

##### 3.3.2 Voeding anode

Spanning anode	: 0 tot 6KV +/- 5% DC

Spanning bij te stellen door TD

I nominaal		: 1x10-7 A

Imax			: 3x10-7 A

Soft start		: 0 tot 5 sec

Shutdown time	 t	: 200ms +/- 10%

Minimale resolutie	: 10V +/- 10%

Lek			: zo weinig mogelijk ( ik weet niet in welke ordergrootte ik moet denken)
!!De reparatie wordt uitgevoerd terwijl de anode onder spanning staat. De isolatiefactor van de voeding moet de spanning van de Tesla aan kunnen.

##### 3.3.3 voeding Tesla

Spanning		:230 V AC (WCD op blindplaat kast)

Vermogen maximaal	:30 VA

!!Datasheet Tesla gun is toegevoegd in bijlage 3

##### 3.3.4 Bediening

Spanning	:aan/ uit spanning anode ( variabel opvoeren mag ook; 0 – 6kV)

Aan/uit		:complete lade aan of uit zetten

Tesla gun	:zoals aangegeven in de werkinstructie

##### 3.3.5 Uitlezen

Spanning	:anodespanning uitlezen (X,xx kV)

Aan/ uit	:Indicatie dat lade actief is

##### 3.3.6 Dimensies

Zie bijlage 2 voor de beschikbare ruimte. Houd rekening met de beperkte ruimte voor de bekabeling. Er is geen veiligheidsschakelaar nodig.

### Bijlage 1

Stroom per module, rij en lade voor elke methode

In het ergste geval is de maximale stroom wanneer er 9 keer een randontlading plaatst vind. 
Omdat niet zeker is wat de stroom is bij een randontlading kan er gerekend worden met een stroom die 2 keer zo hoog is als nominaal.

### Bijlage 2

Dimensies in de lade(s)

voedingen in achterkant

390mm

90mm

58mm

Houd rekening met stekkers die uit prints komen

39 mm

410 mm

100 mm

bediening aan voorkant lade.

zijkant lade voor bekabeling en veiligheidsschakelaar.

90mm *

30mm

307mm

*: bij de tesla lade is deze afmeting 18 mm. Hier is geen veiligheid schakelaar nodig.

### Bijlage 3

#### General Description

The PST-100 high voltage spark tester is a lightweight, hand held, spark- test pistol.

The PST-100 is primarily used for detecting pinholes or flaws in electrically non-conductive coatings, linings, membranes, pipe wraps and other plastic coated metals.

The PST-100 generates a pulsed ring output voltage. The pulse repetition is 20mS @ 50Hz or 16.6mS @ 60Hz mains. The ring frequency is approximately 100kHz. The output voltage is adjustable from 10kV to 55kV.

20

ms

100

kHz

ring

Output voltage characteristics at 50hz mains frequency

#### Technical Specification

Operating temperature range: 	0 to +30°C

| Storage temperature range: | -10 to +40°C |
| --- | --- |
| Supply voltage: T50/T51 | 220/240V AC |
| T52/T53 | 105/120V AC |
| Supply frequency: | 50 to 60 Hz |
| Max power consumption: | 30VA |
| Output voltage: | 10kV to 55kV |
| Output: | Pulsed Ring |
| Pistol weight: | 1.0kg |
| Altitude: | Up to 2000m |
| Relative humidity: | 80% Max (Non-Condensing) |
| Installation category: | Category II |

Note: PST-100 nose cones are user replaceable. The voltage variants are identifiable from the colour of the solid insert as shown.

Nose

cone colour coding

Part No. T52N

110

V (T52/T

53)

Part

No.

T8B

51)

230

V (T50/T

This

product

has

been

manufactured under

controls

established by

a

quality

management system

that

meets

the

requirements of

ISO9001:2008 which

has

been

independently

certified by

BVC

under

certificate number

3414